# 招标公告

项目概况：

内江市中医医院核酸提取仪及定量提增仪采购项目的潜在投标人应在内江融汇招标代理有限公司获取招标文件，并于2020年11月24日14:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：5110012020000730

项目名称：内江市中医医院核酸提取仪及定量提增仪采购项目

预算金额：700,000.00元（其中核酸提取仪预算金额为：350,000.00元；定量扩增仪预算金额为：350,000.00元）

最高限价：520,000.00元（其中核酸提取仪最高限价为：220,000.00元；定量扩增仪最高限价为：300,000.00元）

投标保证金：本项目不收取。

采购需求：

## 参数要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸提取仪（该产品不允许进口产品参与竞争） | 1套 | 1、★总体要求：应用：可处理多种样本，如组织、细胞、全血、血清、血浆、生殖道分泌物、FFPE样本等；特殊样本有专门的试剂和程序；可以提取纯化DNA、RNA、病毒核酸 2、工作条件 2.1工作电压 ：220~240V（-15%~+10%）, 50/60Hz。 2.2工作温度：15－30摄氏度。 2.3工作湿度：15%-90%（相对湿度） 3、主要技术指标 3.1.样品通量：可根据样本数自行设置，一次可以处理1-96个样本； 3.2.★加样通道：4通道 3.3.加样功能：自动液面探测，凝块探测，Tip头检测，气密性检测功能； 3.4.上样方式：上样方式灵活，支持不同样品管和离心管，可以使用10-16mm口径采血管、各种规格（1.5/2.0ml）离心管，无需将样品转移至特定的上样规格；一个批次中可以装载不同类型的样品管； 3.5.移液性能：当移液体积≥50uL，CV≤0.4% 3.6.★提取原理：磁珠法提取，兼容一步法核酸免提取技术； 3.7.纯化产物可以直接收集于96孔板内或其他常用规格离心管内（0.2 ml PCR管等）； 3.8.★ 支持磁珠不洗脱，直接上机扩增； 3.9.★支持一次提取，仪器自动分配核酸，匹配多个项目扩增； 3.10.层流罩：配备层流罩，最大限度的保证实验安全；带有安全保护门，全封闭运行，防止样品污染及保护人身安全； 配置要求 4.1 主机：一台 4.2 起始装机包一个 |
| 2 | 定量扩增仪（该产品允许进口产品参与竞争；核心产品） | 1台 | 1、主要技术指标： 1.1主要功能：能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 探针的高成功率 SNP 分析和熔解曲线分析，可以用于新型冠状病毒，流感病毒等呼吸道病毒的核酸检测。 1.2★仪器不带梯度功能，避免梯度带来的重复性差和不均一性影响。 1.3★仪器一体化制造，光学部分和检测部分不可独立拆分，不是普通PCR升级而成。 1.4★荧光通道数：不少于5色荧光检测通道，能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光。 1.5样品检测通量：一次检测不少于96个样本。反应体系：20-100ul 1.6配有光源使用时间监测系统，监测光源的光强变化，光源使用寿命≥2000小时。 1.7★检测器：采用高分辨CCD一次同时成像系统。 1.8★温控范围：4-100℃。 1.9温度准确性：±0.25℃。温度均一性：±0.5℃。 1.10仪器能检测分析两种内标：阳性内标和ROX内标，在99.7%以上的置信度下可检测到10个拷贝的模板，装机时能做相应验证试验证明。 2、配置清单： 2.1定量PCR主机一台 2.2 96*0.2ml加热模块一个 2.3分析工作站一套 2.4仪器原装数据收集分析软件一套 2.5装机验证试剂一套 |

## 二、商务要求

1、交货期及地点

▲1.1交货日期：所投标产品在合同签订后三十个工作日内交货，且安装、调试完成交付采购人使用。

▲1.2交货地点：内江市中医医院指定地点。

2、付款方式：货到验收合格后支付合同金额的90%，剩余合同金额作为质保金。质保期满后且无质量问题支付质量保证金，中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

3、安装调试及验收

3.1投标人负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、工具均由投标人负责提供。投标人应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。

3.2货物到交货地点现场后，投标人接到采购人通知后到达交货地点现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在报价总价格中。

3.3投标人应就产品的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。产品安装调试完毕后，投标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

▲3.4必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

4、售后服务

4.1提供售后服务相关资料。

4.2质量保证期：所投标产品质保期至少一年，质保期满后出现故障维修只收取配件费，不收取维修费。

4.3质保期内投标人应负责产品维护、维修及抢修。2小时内作出维修方案决定，如4小时内无法电话解决问题，投标人维修工程师必须在接到故障报告后48小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料）由投标人承担。

注：①以上标注“★”项的为本次采购项目的重要参数要求，负偏离将影响投标人得分；以上未标注“★”项和“▲”项的条款为一般条款，负偏离将影响投标人得分。
②以上标注“▲”项的为本次采购项目的实质性要求，投标人必须全部满足，不满足或不响应的作无效投标处理。

合同履行期限：所投标产品在合同签订后三十个工作日内交货，且安装、调试完成交付采购人使用.

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 投标人须符合《医疗器械监督管理条例》的要求；

3.2 所投产品须符合《医疗器械注册管理办法》的要求；（仅适用于医疗设备）

3.3 投标人为非投标产品制造厂家时须提供产品制造厂家对投标产品的授权。（仅适用于进口产品的提供）

## 三、获取招标文件

时间：2020年11月4日9:00至2020年11月10日17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：内江融汇招标代理公司给定的邮箱网上报名后，由内江融汇招标代理有限公司通过邮寄方式。

方式：请将以下报名资料电子版上传至njrh2003@126.com。
1、投标人报名登记表（详见附件）；
2、投标人为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信原件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章）；投标人为自然人的，须提供本人身份证复印件。
上传后请致电0832-8801000，报名成功后，方可获取招标文件。

售价：本项目招标文件有偿获取，人民币 132元/份。（招标文件售出后费用不退，报名资格不能转让）

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年11月24日14:00（北京时间）

地点：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：无。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：内江市中医医院

地址：内江市东兴区胜利路

联系人：江老师

联系方式：0832-6860022

2.采购代理机构信息

名 称：内江融汇招标代理有限公司

地　址：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢

联系人：胡老师

联系方式：0832-8802006

3.项目联系方式

项目联系人：胡老师

电　话：0832-8802006

附件

投标人报名登记表

| 项目编号(必填） |  |
| --- | --- |
| 项目名称(必填） |  |
| 单位名称(必填） | （加盖公章） |
| 单位地址(必填） |  |
| 购买文件时间(必填） |  |
| 联系人(必填） |  |
| 单位固定电话 |  |
| 经办人移动电话(必填） |  |
| 单位传真 |  |
| 电子邮箱(必填） |  |
| 备 注 |  |