# 竞争性磋商公告

项目概况：

威远县第二人民医院一批设备采购项目的潜在供应商应在内江融汇招标代理有限公司获取采购文件，并于2021年3月9日14点   00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：5110242021000049

项目名称：威远县第二人民医院一批设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：650,000.00元

最高限价：650,000.00元（其中内镜清洗工作站最高限价：101,000.00元；医用真空干燥柜最高限价：82,000.00元；纯水机最高限价：30,000.00元;医用封口机最高限价：36,000.00元；快速生物阅读器最高限价：38,000.00元；不锈钢感应洗手池最高限价：32,000.00元；过氧化氢低温等离子体灭菌器最高限价： 270,000.00元；双门互锁传递窗最高限价：3,400.00元；多功能空气消毒机最高限价：8,600.00元；医用低温保存箱最高限价：7,000.00元；病人监护仪最高限价：12,000.00元；经皮黄疸仪最高限价：30,000.00元）

采购保证金：本项目不收取保证金。

采购需求：

## 参数要求（本项目进口产品不可以参与竞争）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数要求 | 所述产品行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜清洗工作站 | 1套 | 1、台面主料采用耐用亚克力（PMMA），亚克力材料的拉伸强度不低于72MPa；拉伸断裂应变应大于4.6%；简支梁无缺口冲击强度不小于17kJ/m2；拉伸弹性模量不小于3000MPa，原材料符合GB/T 7134标准; 2、台面承受≥90KG; 3、台面高度介于840~870mm，台面采用倾式防泛水设计，四周设计有专门防泛水边 4、台下柜向内凹100mm设计，非倾斜式设计 5、柜门板采用彩晶钢化玻璃加铝合金边框制成而非烤漆门板 6、柜体底板：采用≥9mm厚实心PVC板材 7、功能背板：采用与清洗台面及槽面相同材料亚克力（PMMA） 8、供、排水系统：要求采用PP-R供管路，采用PVC排水软管及PVC专用排水管及管件，具有耐腐蚀功能 9、盆式干燥台，具有圆形而非条纹凸起结构 10、清洗槽内侧底部采用凸起设计 11、清洗工作站清洗槽、消毒槽应有容量标识，标识的分度值不应大于2L，容量标识误差应不超过10%，标识应采用激光打码 12、具备高灯箱或矮灯箱，高灯箱离地高度≤1780mm 13、水处理器（净水器）：采用过滤精度0.01μm 的PVDF中空纤维超滤膜 14、大流量无油摇摆活塞式空气压缩机，容积 ：30L，产气量：60L/min 15、高压水气枪采用304#全不锈钢材料一次性压铸成型，无接缝，耐受压力0-0.8MPa 16、内镜干燥器功率： 900-1200W 17、中心电源系统具有宽电压设计，输入电压： AC85~264V 、50±1Hz 18、消毒槽密封盖采用透明亚克力材料一次吸塑成型的盖子和不锈钢把手 19、不锈钢水龙头采用SUS304不锈钢材质，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，流量≥0.2L/s（进水压力不低于0.4MPa时） 20、塑料落水器采用橡胶密封圈。 21、干燥台符合行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》的5.3.7.1的要求，配置清洗喷枪（气源）和纱布架 22、内嵌式超声清洗机 22.1超声波功率密度：0.3w/cm2~0.55 w/cm2 22.2标示清洗超声频率，超声频率应为38Khz，误差不大于2% 22.3具备加热功能，加热温度室温~45℃内可调 22.4具有水位报警功能，水位低于设定水位时应报警； 22.5时间可调:1-99min | 工业 |
| 2 | 医用真空干燥柜 | 1台 | 1、设备底部配有4个万向轮 2、舱体具有透明观察窗 3、设备总容积≥120L，具备两个相互独立的舱体，每个舱体都可以独立自动运行干燥程序，每个舱体容积≥60L 4、舱体深度≥700mm 5、舱体结构方型舱体，舱体材质为铝合金 6、外壳采用SUS304不锈钢拉丝板折弯焊接成型 7、设备具有空气过滤装置，过滤精度≤0.3um，可实现新风干燥 8、单个舱体至少配置2个网状结构的SUS304不锈钢篮筐，网状结构不易存水，篮筐尺寸应不小于308*690*60mm（两层的尺寸） 9、加热系统 9.1加热方式：采用舱壁加热，铝内胆传热均匀 9.2舱壁加热器和干燥热风加热器，均自带温度保护功能，且都有独立的断路保护装置 9.3设备具有独立于舱壁加热装置的空气干燥加热箱 10、门机构与门的检测装置 10.1门采用钢化玻璃配门密封圈加强舱体的密封性 10.2门设置有门限位检测传感器，可以检测门是否关好。运行中门处于异常状态时，设备能报警 10.3遇有紧急情况时，应能够在断电情况下手动开关门，快速取出设备内的器械 11、控制系统的软硬件 11.1显示屏采用真彩色高清触摸屏而非LCD的文本显示操控方式 11.2采用PLC作为主控制器而非微电脑控制器 11.3系统具有定时、智能、自定义三大类程序；定时程序≥9个，智能程序≥1个，自定义程序≥5个 | 工业 |
| 3 | 纯水机 | 1套 | 产水量≥100L/H（25℃） 水利用率≥70% 脱盐率≥99% 产水水质符合消毒供应中心用水规范 4.1处理方式：单级反渗透 4.2纯水电导率：≤15μs/cm （25℃） 5、设备性能 5.1全自动运行控制，自动开停机 5.2预处理系统具备自动及手动冲洗、再生功能 5.3反渗主机的自动清洗保养功能，具有自动脉冲冲洗功能 5.4具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置 5.5智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全 5.6软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水 6、全自动继电器控制，在线显示电导率 7、预处理系统由软化过滤器、保安过滤器组成 8、软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，流量≥0.5m³/h 9、反渗透系统处理方式：单级反渗透 10、高压泵体材质为不锈钢、流量≥1m³/h、扬程≥ 150m 11、纯水泵材质为不锈钢，流量≥2m³/h、扬程≥30m 12、储水箱：内置容积120L，材质为PE，带液位装置 13、供水控制：同时受水箱液位和压力控制器的双重控制 14、系统管道采用U-PVC材质 | 工业 |
| 4 | 医用封口机 | 1台 | ≥4.3寸彩色液晶屏显示，轻触式按键，人性化全中文操作界面，内置时钟和参数自动存储功能 微电脑智能控制，温控精度±1%，工作温度：60~220℃任意设置 升温时间：从室温升温到180℃，≤40S 可适应纸塑袋、纸塑立体袋、纸制袋的封口需要 有辅助降温设置 采用平板式陶瓷加热元件 具有故障自动报警指示 封口速度：≥10m/min 采用光控技术实现封口打印自动检测 封纹宽度12mm 封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求 封口留边0~35mm可调 外壳材料：铝合金+碳钢喷塑 内置一台专用打印机，打印字体宽窄、间距、方向可调 具有中文、符号、数字以及特殊字符打印功能，可实现规范要求的失效期、批次、操作者代码、锅号、锅次等各种汉字打印要求 灭菌日期、失效期限可以根据设置自动进行调整，不需要由于大小月原因而手动调整每月天数 | 工业 |
| 5 | 快速生物阅读器 | 1台 | 培养通道：≥8Pcs 适用环境温度：5~35℃，环境大气压：700~1060HPa 培养温度：58±2℃ 阅读进程时间：≤24min 采用光谱分析法 ,通过极速生物指示剂中带有特殊酶芽孢的荧光反应情况进行快速判定芽孢是否存活 用于过氧化氢等离子体灭菌设备处理结果的快速监测，能够准确的在24分钟内判断出生物监测结果 培养监测:不低于8个培养孔,独立显示当前状态、培养倒计时、通道状态、培养结果等，时间和培养温度实时同步显示 智能识别:有效地识别大部份非指示剂物品。对有效的指示剂识别后自动进入培养状态,无需手动确认 智能预警: 设备三侧具备状态指示灯，进行实时自测和故障预警，可对故障、培养结果进行相对应的声光提示 智能查询: 可通过配套监控软件查看培养的历史记录,也可通过IE浏览器浏览当前培养状态及历史记录，将当前培养结果及历史记录以报表形式打印出来。可记录不低于20000条培养结果 智能自动校验:配备触摸屏幕,开放集成的操作系统和多重加密管理权限，可以使设备在无需联接PC端的状态下进行传感器校验操作，及常规的维护保养 设备可实现追溯信息的录入，可开放通讯协议后兼容多种追溯系统 每支灭菌后的指示物在培养信息录入时，可同时绑定对应阳性对照组的指示物信息，并且可将绑定的两种培养结果信息同时打印出来 采用精密机械式检测装置对指示物的插入与否进行检测 | 工业 |
| 6 | 不锈钢感应洗手池 | 1台 | 洗手槽采用SUS304不锈钢双层制作，中间特殊静音处理 槽身以人体工程学设计，鹅颈型水龙头，光控感应式或膝碰式出水 配电加热器豪华灯镜装饰罩 配电加热功能，恒温出水 外形尺寸≤长1600*宽650*高2000（mm），两位 | 工业 |
| 7 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器（核心产品） | 1台 | 灭菌腔体 1.1灭菌室总容积≥110升 1.2内室形状：圆形 1.3腔体内胆采用铝材，胆身折弯成型，无加强筋 2、安全性和有效性 2.1快速的灭菌循环。检测模式：≤28分、标准模式：≤38分 2.2生物监测菌种：嗜热脂肪杆菌芽孢和枯草杆菌黑色芽孢 2.3检测模式下，即可实现对如下模拟器械的灭菌：内径等于或小于0.7mm和长度等于或大于600mm的单通道不锈钢导管；内径等于或小于1mm和长度等于或大于4000mm的单通道聚四氟乙烯导管 2.4灭菌处理后聚四氟乙烯管腔中过氧化氢残留量小于0.2ug/cm2,对不锈钢管腔过氧化氢残留量小于0.4 ug/cm2 2.5对医用不锈钢金属材质和聚四氟乙烯非金属材质在体外V79细胞毒性试验中无细胞毒性 2.6对金属及非金属材质器械的兼容性的评价，应为无腐蚀、不影响预期临床使用寿命的结果 2.7被灭菌器械的生物相容性：灭菌对象的材料应与人体生物相容，应为阴性 2.8 8h时间空气中过氧化氢残留值不大于0.6mg/m3 3、灭菌剂 3.1浓度为≤59.5%的过氧化氢 3.2灭菌剂用量：检测模式：≤2mL/次，标准模式：≤4mL/次 3.3灭菌剂封装方式采用卡匣式封装而非瓶装式、弹匣式 4、蒸发器应具有浓度提纯装置 5、活动置物篮 6、置物篮层数为三层 7、具备观察窗 8、具有自动故障检测、专用电源保护器、灭菌器门和灭菌腔体温度保护装置 9、操作界面：≥10英寸TFT真彩色触摸屏 10、记录方式：内置专用打印机实时打印过程数据 | 工业 |
| 8 | 双门互锁传递窗 | 1台 | 采用不锈钢材料 通道内带紫外线消毒灯，可对传递窗内物品进行紫外线消毒 双门通道式传递窗口实现无菌区与外界的隔离 门带钢化玻璃视窗 双门互锁机构 用于无菌物品的储存，发放 外形规格：≤600宽*580高*700深（mm） 通道尺寸：≤500宽*480高*650深（mm） | 工业 |
| 9 | 多功能空气消毒机 | 2台 | 安装方式：壁挂式安装 设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态 紫外线灯管寿命（h）≥5000 消毒因子：波长253.7nm的紫外线 适用体积（m³）：≤100；循环风量（m³/h）：≥1000 机外紫外线泄漏（μw/cm2）≤5 设备必须具有人体红外感应探头，能自动感应人员活动情况，自动启动消毒程序 具有智慧物联网云服务功能，能同时从WEB端和手持式智能管理终端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、实时和历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息 具有人员权限的分配管理功能，可以实现分科室管理。角色至少包括临床科室、感控管理、设备管理三个角色 该消毒机所有紫外线灯管，在距离灯管下方垂直距离1m中心处，开机5min后测定的平均辐照强度均＞90μw/ cm2 设备持续工作2小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90% 臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为≤0.1mg/m3 消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒 | 工业 |
| 10 | 医用低温保存箱 | 1台 | 1、样式：卧式，容积：≥30L 2、额定功率：≤80W 3、耗电量：≤1.2kW.h/24h 4、噪声值：45dB ★5、温度范围：-25℃～30℃（供应商需在响应文件中提供产品彩页并加盖生产厂家鲜章予以佐证） 6、工作条件：环境温度10～32℃ ★7、外观颜色：仿大理石色彩（供应商需在响应文件中提供产品彩页并加盖生产厂家鲜章予以佐证） 8、保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡 9、门体数量：1个，顶开门设计 10、外部材料：采用PE材质，箱体外壳采用滚塑工艺加工而成；箱体具备，强度高、易清洁、耐腐蚀、耐撞击等特点 11、压缩机：采用全封闭压缩机 12、制冷系统：制冷系统设计 ★13、温度设置：制冷和加热布局，箱内温度可设置为-25℃、4℃或22℃，温度波动度为±1℃（供应商需在响应文件中提供产品彩页并加盖生产厂家鲜章予以佐证） 14、报警系统：高低温报警、温控器故障报警、传感器故障报警、断电报警。报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式 ★15、多电压可用：可在AC100～120V、AC200～240V、DC12V，范围内正常使用。具备交流和直流两个电源接口，用于AC100～120V/50Hz/60Hz、AC200～240V/50Hz/60Hz、DC12V，可切换使用（供应商需在响应文件中提供加盖生产厂家鲜章的证明材料予以佐证） | 工业 |
| 11 | 病人监护仪 | 1台 | 监护仪主机采用无风扇设计，所有监测参数功能模块均需内置于主机内部（一体化结构设计） 2、主机平放具备10度屏幕仰角 ★3、采用≥10英寸彩色LED显示屏（供应商需在响应文件中提供使用说明书予以佐证） 4、≥7通道波形显示，后期可加配触摸屏 5、配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 6、ECG采用多导联同步分析技术 ★7、具备智能导联脱落监测功能（供应商需在响应文件中提供使用说明书予以佐证） 8、支持不少于20种实时心律失常分析报警，并包括房颤报警（非心电静息分析，无需导入中央站即可实现监测分析） 采用的数字血氧探头和监护仪主机必须是相同品牌的，以保证血氧监测的兼容性和准确性，可显示PI血氧灌注指数 10、后期可加配无线WiFi模块，既可以支持2.4G也可以支持5G频段，连接中央工作站 11、标配一块锂电池，单块锂电池续航能力不低于4小时，后期可加配容量锂电池，单块高容量锂电池续航能力不低于6小时 12、后期可加配支持IPX7防水的血氧探头，支持水下测量 13、NIBP可选择初始充气压力，同时支持血氧和血压同侧监测 14、后期可加配超声缝合无内胆设计的NIBP袖带，能够进行水洗清洁和侵泡消毒 ★15、采用收纳盒设计，使附件管理更加高效（供应商需在响应文件中提供产品彩页或照片予以佐证） 16、可保存1200小时的趋势数据；48小时全息波形回顾；1800个报警事件；128个心律失常事件；1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能 17、可升级3通道记录仪；可支持外接打印机A4打印、条码扫描枪 | 工业 |
| 12 | 经皮黄疸仪 | 1台 | 1、测量方式：正反光；蓝、绿光比较 2、精密度（重复性）：<2% 3、测量精度：±1mg/dl或±17μmol/L 4、测量范围：0.0～25.0mg/dl或0.0～425μmol/L 5、光源：氙闪光灯 6、具有自动校准功能 7、显示：真彩色大屏幕LCD显示 ★8、单位：可同时显示mg/dl和 μmol/L的当前值和平均值（供应商需在响应文件中提供操作界面图片予以佐证） 数值：3位数字直接读取，无需对照表换算；平均值计算：自动计算2-5次的平均值，当前值和平均值同时显示 校验盘：对白色屏显示0.0或0.1，对黄色显示20.0±1/ ★11、可存储3000条测量记录；数据可随时删除重测及回放功能（供应商需在响应文件中提供相关产品彩页予以佐证） ★12、可通过USB接口与电脑进行数据传输。强大的数据管理软件，可进行数 据分析、统计、打印等（供应商需在响应文件中提供操作界面图片予以佐证） 13、快速充电：充电时间1.5小时.测量次数：一次充电可测量1000次及以上 14、适用于7号可充电通用品牌电池，不存在充电安全隐患。省电模式；5分钟无操作自动休眠，10分钟无操作自动关机 | 工业 |

## 二、商务要求

▲1、交货日期：合同签订后，成交供应商需在60个工作日内完成全部货物安装、调试并交付采购人正常使用。

▲2、交货地点：威远县第二人民医院指定地点。

▲3、付款方式：合同签订后，采购人支付合同金额的5%作为预付款，全部设备安装、调试完毕验收合格后，采购人支付合同金额的85%，剩余合同金额待全部设备正常运行一年后采购人一次性支付。

4、安装调试及验收

4.1供应商负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由供应商负责提供。供应商应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。

4.2货物到交货地点现场后，供应商接到采购人通知后到达交货地点现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在报价总价格中。

4.3供应商应就产品的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。

4.4产品安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

▲4.5必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

4.6 按国家相关验收规范进行。

5、售后服务

5.1提供售后服务相关资料。

5.2质量保证期：所响应产品（除医用低温保存箱）质保期均为1年，自项目验收交付之日起12月内连续运转良好。医用低温保存箱质保期为3年。

6、关于商品包装和快递包装：根据《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号），供应商在提供产品及相关快递服务时，涉及包装的，具体包装要求需严格按照“商品包装政府采购需求标准（试行）”及“快递包装政府采购需求标准（试行）”执行。详见第十章附件2、附件3。

注：①以上标注“★”项的为本次采购项目的重要参数要求，负偏离将影响供应商得分；以上未标注“★”项和“▲”项的条款为一般条款，负偏离将影响供应商得分。

②以上标注“▲”项的为本次采购项目的实质性要求，供应商必须全部满足，不满足或不响应的作无效响应处理。

合同履行期限：合同签订后，成交供应商需在60个工作日内完成全部货物安装、调试并交付采购人正常使用

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须符合《医疗器械监督管理条例》的要求；

3.2 所响应产品须符合《医疗器械注册管理办法》的要求。（属于医疗器械的适用）

## 三、获取采购文件

时间：2021年2月22日9:00至2021年2月26日17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：内江融汇招标代理公司给定的邮箱网上报名后，由内江融汇招标代理有限公司通过邮寄方式。

方式：请将以下报名资料电子版上传至njrh2003@126.com。
1、供应商报名登记表（详见附件）；
2、供应商为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信原件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章）；供应商为自然人的，须提供本人身份证复印件。
上传后请致电0832-8801000，报名成功后，方可获取竞争性磋商文件。

售价：本项目采购文件有偿获取，人民币 164元/份。（采购文件售出后费用不退，报名资格不能转让）

## 四、响应文件提交

截止时间：2021年3月9日14:00（北京时间）

地点：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢

## 五、开启

时间：2021年3月9日14:00（北京时间）

地点：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 其他补充事宜：无。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：威远县第二人民医院

地    址：威远县严陵镇外北路23号

联 系 人：杨老师

联系方式：0832-8212003

## 2.采购代理机构信息

名    称：内江融汇招标代理有限公司

地　　址：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢

联 系 人：胡老师

联系方式：0832-8802006

## 3.项目联系方式

项目联系人：胡老师

电　　 话：　0832-8802006

附件

供应商报名登记表

| 项目编号(必填） |  |
| --- | --- |
| 项目名称(必填） |  |
| 单位名称(必填） | （加盖公章） |
| 单位地址(必填） |  |
| 购买文件时间(必填） |  |
| 联系人(必填） |  |
| 单位固定电话 |  |
| 经办人移动电话(必填） |  |
| 单位传真 |  |
| 电子邮箱(必填） |  |
| 备 注 |  |

## 附件2 商品包装政府采购需求标准（试行）

商品包装政府采购需求标准（试行）

一、适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

二、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、检测方法

1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。

## 附件3快递包装政府采购需求标准（试行）

快递包装政府采购需求标准（试行）

一、 适用范围

本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。

二、 快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于 45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

三、检测方法

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。

5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第 1 部分：通用方法》规定的方法进行。