采购需求

项目名称：叙永县中医医院医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

评分方式：综合评分法

资金预算：人民币164.4万元,01包84.8万元，02包79.6万元。

- 项目概况：

1、本项目2个包，叙永县中医医院拟采购医疗设备一批。

2、本项目不专门面对中小企业，本项目所有产品所属行业均为：工业（制造业）。

01包

| 品目号 | 设备名称 | 数量单位 | 是否允许进口产品 | 单品目预算金额/最高限价（人民币/万元） | 是否属于核心产品 | 是否属于医疗器械 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01 | 投射视野检查仪 | 1套 | 否 | 84.8 | 否 | 是 | 具体配置详见采购清单 |
| 01-02 | 电动手术台（产床） | 1台 | 否 |  | 否 | 是 |  |
| 01-03 | 内镜清洗工作站 | 3套 | 否 |  | 是 | 是 |  |
| 01-04 | LED手术无影灯 | 1套 | 否 |  | 否 | 是 |  |
| 合计金额（万元） | 84.8 |

02包

| 品目号 | 设备名称 | 数量单位 | 是否允许进口产品 | 单品目预算金额/最高限价（人民币/万元） | 是否属于核心产品 | 是否属于医疗器械 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-01 | 多功能呼吸机 | 3台 | 否 | 79.6 | 是 | 是 |  |
| 02-02 | 多功能转运呼吸机 | 1台 | 否 |  | 否 | 是 |  |
| 合计金额（万元） | 79.6 |

注：1. “所属行业”即标的所属行业，包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）以上行业分类详见《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）。

二、投标人资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1.1具有独立承担民事责任的能力【①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业 执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件】；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【具有良好的商业信誉提供承诺函；健全的财务会计制度：①可提供2020或2021年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2020或2021年年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④截止投标截止时间成立不足一年的新公司无法提供的须提供具有健全的财务会计制度的承诺函】；

1.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供2021年1月1日至今任意一个月的缴纳税收凭证和缴纳社保相关凭证或相关部门出具的证明材料（如免税企业须提供税务机关出具的免税证明材料），截止投标截止时间成立不足一年的新公司无法提供的须提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函】；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函】；

1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供承诺函】；

1.6符合法律、行政法规规定的其他条件【提供承诺函】；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目中拟采购的产品（包含产品及配置清单中单独的医疗器械）如属于医疗器械产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求，投标人须提供所投产品的注册/备案证明材料复印件；提供医疗设备的投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料复印件【1.提供证书复印件，如：“多证合一”查看营业执照复印件，2.对医疗器械有国家行政管理部门出具的最新分类或不纳入管理的政策依据的，按最新政策提供上述证书并提供相关说明】。

3.2截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。【提供承诺函】

注：采购人或采购代理机构将于资格审查时在‘信用中国’网站、 ‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被视为无效响应，无法通过资格审查。

4.本项目不接受联合体【无须佐证，以投标文件判断为准】。

三 、商务要求

1.交货要求及质保期

1.1交货期：合同签订后30天内完成安装调试；

1.2交货地点：叙永县中医医院；

1.3质保期：所有设备在验收合格后质保期不少于1年，质保期内所有配件更换及维修均不再收取任何费用，相关费用均以包含在投标报价中；质保期内出现质量问题，供应商须在接到通知后15min内响应, 4h内到达现场，24h内解决问题。

2.付款方法和条件：

2.1 签订合同后，验收合格后收到发票7个工作日内支付30%，验收合格满一年后支付30%，验收合格满两年后支付40%。

2.2 中标人须在采购人支付合同款项前按采购人要求提供相应发票。

2.3履约保证金：本项目不涉及。

3.安装调试要求：

3.1所有设备均为“交钥匙”工程，中标人自行负责前期所有设备配套安装工程、设备包装运输、收发货、设备存放、安装、调试，验收，税金，保险等所有费用。在此期间，采购人不代为中标人接收设备、存放设备，验收之前半成品保护、材料的保管、设备的存放安全由供应商自行负责。设备到货后，国家法律、法规规定使用前必须进行的检测或监测由中标人承担。其中包装（符合国家对货物包装相关规定），运输方式，保险的方式由中标人自行确定方式和承担相关费用，采购人以验收合格作为保管义务边界。

3.2 所用电源在采购人提供指定电箱处接设用电，安装时如需开槽、打洞等损坏原有设施的由中标人施工后自行负责恢复。设备保护接地由中标人接搭。电箱到设备所需电源线由中标人踏勘现场后自行估算，费用自理。

3.3中标人与其他单位交叉施工或涉及到其他单位设备的，由中标人须与其他单位协商解决，采购人不支付任何费用。

3.4 中标人施工安装过程期间各项安全由中标人自行负责，并按照有关要求对其施工人员购买保险，如出现安全生产事故，采购人有权使用履约保证金或未支付的货款先行垫付，中标人不得有异议。

3.5 进场施工后遵守及采购人及相关监督人员的管理，确保安全文明施工、规范施工。

3.6在货物到达使用单位后，投标人应在48小时内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，采购人不代为保管。

4.验收要求：

4.1验收总则：验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收，以招标文件技术参数及要求及投标文件技术响应为准。如出现未在招标文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与投标文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

4.2验收主体：采购人，中标人（含中标产品厂家技术工程师），采购人聘请的行业专家，采购方邀请有资质的第三方检测机构（如质监局等）

4.3验收时间：分两阶段验收；

4.3.1第一阶段为：配套设施及装修符合屏蔽及相关专业要求，经采购人，产品厂家技术工程师确认后，进入第二阶段的安装调试。

4.3.2第二阶段为：设备安装调试完毕后进行全面综合验收，如第一次发现验收瑕疵，给与整改期限，在15天内整改完毕进行第二次验收，第二次验收仍不合格，按合同约定追究其违约责任。

4.4程序和内容：首先对商务条款进行履约验收，其次对中标产品进行逐条参数验证，对于可以通过现场演示的功能及技术指标，以现场演示验收结果为准，对于无法演示的，以制造厂家出具的产品说明书为准，仍存在争议的，以第三方检测机构出具的检测报告为准。

4.5验收相关事宜及法律责任：货物符合标准的，鉴定费由采购方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。如出现中标人提供虚假材料谋取中标或达不到招标要求的，采购方有权拒绝验收，并按政府采购相关法律法规向采购方同级财政部门汇报，追究其相关法律责任。

4.6风险处置措施和替代方案：除不可抗力以外（如：国家政策变化导致资金预算调整，或继续履约有可能影响国家利益等 ），本项目严格按照合同执行，如有违约，按合同违约条款处理；本项目无替代方案。

4.7验收时须提供的产品资料：

（1）供货发票原件、供货发票复印件三份；（2）合同复印件三份、中标通知书复印件；（3）中标人资质、产品制造厂家资质及产品资质纸质电子版各1套；（4）设备安装培训工程师资质证件复印件；（5）如为进口医疗设备，需提供完整的投标产品制造厂家的授权文件原件。（6）维修，保养，使用手册等。（7）中文电子版、纸质版说明书各一套

5、售后服务及培训要求：

5.1设备保修期内开机率不低于95%。

5.2零配件供应：中标人应保证设备安装验收后备件供应不少于8年，备有所有必需的备件，保证需要时24小时将配件送达采购方。

5.3中标人或投标产品制造厂家在国内应有24小时电话维修系统，在供货时须提供工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的目录，保证8小时响应采购方的服务要求。

5.4中标人或投标产品生产厂家的售后服务机构在对设备进行保养、维修后，须向采购人管理科室提供经使用人员确认的纸质报告。

5.5设备专用的办公桌、椅由中标人提供。由多种设备组成的系统，需要由仪器台车组装使用的，仪器台车由中标人提供。

5.6中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人技术人员进行培训，培训人员须为专业售后人员，并对医生、技师等相关人员进行应用培训并协助完成临床前测试。

6.知识产权（实质性要求）

6.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

6.2如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

7.其他商务条款

7.1中标人自行办理所投产品验收前所有相关行政手续，并承担所有费用，所涉及的所有法律责任及相关费用均由中标人负责，与采购人和招标代理机构无关，投标人不得以任何理由要求采购人或代理机构承担相关责任或赔偿；如在规定时间内无法提供货物，采购人有权终止合同。【投标人在投标时须单独提供承诺函】

7.2中标人须承诺在设备使用期间（寿命期内），系统功能各项升级及维护不额外收取任何费用。【投标人在投标时须单独提供承诺函】

7.3采购人有权在签署合同前聘请第三方质检机构针对技术参数中的“★”条款进行检测，如发现投标人有虚假应标行为，将上报同级财政部门，相关法律风险及赔偿责任由投标人自行承担。【投标人在投标时须单独提供承诺函】

7.4采购人有权在签署合同前查验招标过程中要求供应商提供的各种证照和检测报告原件，如出现虚假应标，上报同级财政部门，追究其相关法律及赔偿责任。【投标人在投标时须单独提供承诺函】

注：以上商务要求为实质性条款，均不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应投标文件，做无效投标处理，须按招标文件要求在商务响应表中予以应答。（特殊情况除外）

四 、产品的技术指标要求

01包产品技术要求

01-01	投射视野检查仪  1套

1、产品采用分体式外观设计；具有自动眼位检测与校正系统（AEC），腮托完全自动调整，无需任何人为操作；具有智能检测策略（IDT），≤3分钟可完成完整的阈值检查；具备驾驶员≥150度水平视野检测专用模式；检查方式：静态视野，动态视野；刺激方式：光学投影；检测范围：0-90度；刺激器类型：半球型（半径≤30cm）；

★2、投射光源至少包含：红、蓝、白；背景光颜色及亮度：白色≥31.5asb、黄色（蓝黄测试背景）≥315asb；视标亮度：0asb—10000asb；

3、视标间隔、保持时间：≥200ms(可自定义，无上限)；亮度等级：0—51db；

★4、刺激视标大小：I级、II级、III级、IV级、V级；

5、检测策略：全阈值、快速阈值、自定义、二表示法、三表示法、缺损量化；阈值策略：智能动态、快速智能动态、年龄相关、阈值相关、单一强度；阈值测试模式：中心10-2；中心24-2；中心30-2；中心60-4；鼻侧阶梯；黄斑；

6、筛查、特殊测试模式：中心40；中心64；中心76；中心80；中心Armaly；周边60；鼻侧阶梯；Armaly 全视野；全视野81；全视野120；全视野135；全视野246；上部36；上部64；Esterman单眼；Esterman双眼；

7、固视监视：动态视频实时检测、生理盲点检测、眼位跟踪曲线、眼位偏移报警；分析软件：可信度分析、单一视野分析、三合一报告分析、概览视野分析，GHT青光眼半视野分析；报告图：数值图、灰度图、总体偏差分贝图、总体偏差概率图、模式偏差分贝图、模

式偏差概率图、凝视图，快速水平视野；

★8、为保证产品使用软件的合格性，软件须通过省级及以上信息产业部门登记认证；【提供证书复印件】

注：下表为单品配置清单，不允许负偏离，负偏离视为无效投标。

| 序号 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视野仪刺激器（带内置式工作站） | 台 | 1 |  |
| 2 | 灯泡 | 个 | 1 |  |
| 3 | 响应器 | 个 | 1 |  |
| 4 | 眼罩 | 个 | 1 |  |
| 5 | 防尘罩 | 个 | 1 |  |
| 6 | 升降台 | 套 | 1 |  |
| 7 | 电源线 | 根 | 1 |  |
| 8 | 工具及螺丝 | 套 | 1 |  |
| 9 | 插线板 | 个 | 1 |  |

01-02	电动手术台（产床）  1台

1、基本要求：集接产、待产、分娩、休养及妇科手术、妇科检查、诊断于一体的智能化产床，适用于任何分娩、接生、诊断及检查。四电动控制部分采用医用系统，噪音符合国家标准；【实质性要求】

2、床体参数：

2.1、床体尺寸：≥2300mm*1050mm；床面尺寸：≥1980mm*890mm；整床安全承重：≥230K★2.2、床面最低高度：≥470mm；

2.3、床面升程：≥410mm；背板上折角度：≥65°；

★2.4、座板独立上折角度：≥15°；

★2.5、床面后倾角度：≥8°，床面在640mm（±10mm）高度时垂头仰卧位角度≥12°；【提供第三方具备检测资质的检测机构出具的检测报告复印件】

★2.6、座板宽度：≥415mm；

2.7、腿部高度调节范围：0-200mm；脚撑外摆角度：≥90°，脚撑上折角度：≥90°；配有可移动隐藏式拉手，拉手前后调节距离≥150mm；

3、护栏：一键式释放护栏，护栏双侧设有护士与病人接触式控制键；3.2、全电动控制：触摸式操作按键设计在护栏内外两侧，且带有夜光可视功能，可调节亮度，可适用各种功能的调节；

4、操作功能：感应式夜灯提供下床区域及地面自动照明，亦配有U盘插口，可自选播放音乐歌曲；有整体功能，腿托、脚蹬、接产台等附件与床为一体，从待产位转换为分娩位时操作简便，无需手动拼装配件，带碗型切口；

5、具有CPR心肺复苏抢救功能；产品带有蓄电池及三色电量显示，可在停电时应急情况下正常使用；床的底座、床架和床面采用钢制喷塑、高分子工程塑料件及配件组合而成；

★6、床垫：床垫为纳米银离子双层人革和凹凸记忆海绵组合而成；【提供使用说明书】

7、脚轮：产品设有可移动四个双重锁定脚轮≥15cm；床中央部位可制动及定位；配有三档调节的脚踏刹车装置，脚轮的第三档为定向移动；

注：下表为单品配置清单，不允许负偏离，负偏离视为无效投标。

| 序号 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床体 | 套 | 1 |  |
| 2 | 自由体位扶手杆 | 件 | 1 |  |
| 3 | 大辅助台 | 件 | 1 |  |
| 4 | 输液架 | 根 | 1 |  |
| 5 | 助力拉手 | 付 | 1 |  |
| 6 | 床头护栏 | 件 | 1 |  |
| 7 | 小辅助台 | 件 | 1 |  |
| 8 | 污物盆 | 件 | 1 |  |
| 9 | 床垫 | 套 | 1 |  |
| 10 | 脚板部分及搁腿架 | 付 | 1 |  |
| 11 | 防水垫 | 件 | 1 |  |

01-03   内镜清洗工作站  3套

1、槽体台面、干燥台、背板：

1.1、材质要求：槽体及背板：采用改性PMMA+ABS材料，原材料厚度≥6MM，台面厚度≥9MM，金属模具一次吸塑成型；

★1.2、背板：采用飞机舷舱式大圆角掀盖设计，可储物；可安装设备照明光源，使清洗消毒工作不受光线限制。拉近人与设备间的距离，降低劳动强度；可在背板上固定水枪、气枪、灌流器控制面板等附件；【提供产品实物图片】

★1.3、柜体支架：铝合金型材标准件通过可拆卸式连接件连接；无焊接，避免不锈钢支架焊接因焊接点生锈而造成安全隐患；可拆卸式连接件连接能适应不同的安装环境，后期维护、更换简单易行，避免现场大施工（切割、焊接）对现场环境造成破坏；【提供产品实物图片并提供铝合金检测报告】

★1.4、柜门板、侧挡板、后挡板及饰板：医用PVC全包覆的柜体及门板，采用一级环保高密度芯材，通过PVC全包覆一次加工成型。柜体无金属外露，防止消毒液侵蚀导致柜门板坍塌、变形、生锈；【提供产品实物图片】

2、自动灌流器：

★2.1、操作要求：采用≥7寸液晶彩色全触摸操作显示屏，分辨率≥800*480，非按键操作；功能要求：内嵌式安装于功能背板上，用于显示、操作、控制自动灌流器运行；可在显示屏上触摸操作内镜侧漏；显示屏上可直接大字体显示该清洗槽的清洗步骤，全触摸操作，非按键式；【提供产品实物图片】

2.2、设计要求：采用隐蔽式、倾斜式安装，方便医务人员操作，无尖角，无锋边，防水；

★2.3、灌流系统软件要求：为保证使用软件的合格性，软件部分须通过国家相关部门登记备案；【提供登记备案凭证复印件】

3、高压水、气枪：SU304不锈钢一次性压铸成型，无接缝，杜绝水质通过枪体腔道的二次污染；枪头和枪体连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，有效防止漏水现象的发生；出水按钮为把手式设计，非按钮式设计；

4、水龙头：采用SUS304不锈钢材，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，连接管为304不锈钢丝编织软管；上下水连接管要求为PPR软管；

5、高压供水器：

5.1、功能要求：根据内镜镜身，实时调节水压，确保不同腔镜的清洗效果。电源：DC12V±1V，调节、稳定水压范围：≥0.3MPa，储水量：≥1.5L；

5.2、设计要求：所有零配件集成化处理，集成于控制箱内，控制箱通过快接口与整套设备连接，方便安装、检修、灵活组合搭配；【提供产品实物图片】

★6、水处理器:水处理器内置过滤膜，四筒串联设计。滤芯的密度：≤0.2um，过滤精度为≤0.1um；【提供产品实物图片】

7、中心气体处理器：两级过滤，第一级过滤过滤精度≥5µm，第二级过滤过滤精度≥0.3µm。气压调节范围：0.15Mpa～0.85Mpa，压力表显示精度≤0.02Mpa；

8、医用静音无油空压机：供气压力：≤0.75MPa，供气量：≥60L/min，储气量：≥30L，电压：220V，工作噪音：≤50dbA,输出功率：≥750W；

9、整体设计要求：

★9.1、配件集成：气体解析、气液转换、汽水转换等所有功能配件全部集成化、模块化设计，标准件生产，通过快接口连接，拒绝零配件散装在柜体内；【提供产品实物图片】

9.2、组成：设备整体组装、运输、安装，维修及搬迁方便，确保整体设备与出厂设备所有功能及外观保持一；

★9.3、方案设计要求：根据现场环境设计布局图，需满足临床使用需求、满足院感要求、降低安全隐患、符合流行趋势且最终的设计图须取得采购人同意；【投标时提供承诺函无须提供具体设计方案】

★10、中心电源控制系统：要求专业电源板集成化设计的电源控制系统，可同时为不小于12套灌流系统供电，有独立的接地保护；拒绝直接使用空气开关等不安全的电源控制系统。输出电压：12V输入电压：AC220V±10%；【提供产品实物图片】

★11、嵌入式双重测漏系统：浸泡法和数字法双重测漏；漏气时以尖锐的蜂鸣声报警。操作、显示、内镜连接接口镶嵌于槽体后方的背板上；一键式操作，启动按钮位于灌流器控制面板上。测漏气压压力0.01-0.05Mpa范围内可调，可适用于不同品牌、类型的内镜；【提供产品实物图片】

12、气体解析系统：

12.1、功能要求：消毒液槽揭开槽盖前自动排空槽内挥发的消毒液气体，降低对人员的伤害；通过下水总管或专用排气通道排除槽内挥发的消毒液，防止气体向外扩散，保护医护人员的健康；【提供产品实物图片】

12.2、参数：输入电源：AC220V±22V 50Hz；设备功率：120W；过滤精度：≥0.2um；最大风量：≥12m³/h；

13、水、电、气管路系统：设计要求：水、气路管线接头全部快插拔接口设计，降低漏水、漏气几率，方便后期维护；电路管线采用航空插头等快捷方式连接，拒绝焊机、缠绕安装，杜绝安全隐患，方便后期维护；安装要求：水路全部采用环保工程塑料等防腐蚀材料，避免消毒液对管路腐蚀。水路、电路、气路分低、中、高三路安装，拒绝三路交叉或平行安装，杜绝安全隐患；

14、系统功能：

★14.1、清洗时系统界面实时显示：记录号、内镜编号、镜子类型、清洗日期、清洗方式、各流程清洗时间、清洗人等。可根据科室实际使用需求定制显示内容；

14.2、可根据镜子编号、镜子类型、清洗人、清洗日期等字段进行数据查询。并可根据科室实际使用需求定制查询字段；每屏终端显示数据≥10条，清洗和查询界面均有一键打印按键，可进行实时打印功能；报表统计内容：内镜数据、人员数据、内镜使用情况、警示数据等。可根据科室实际使用需求定制可视知识图谱；不同科室的内镜洗消数据可以在同一个管理端口进行统一管理和追溯，同时可以实现跨院区追溯；对清洗效果检查确认，漏洗、清洗不合格及未达预定清洗时间等均有报警语音提示，并记录；

★14.3、数据分析功能：内镜情况月度报告、定量分析管理等信息可以图谱形式出具体分析报告，分析内容及图谱类别可根据院方需求定制；

★14.4、刷卡模块要求：免充电，免维护，可以随无源内镜转运设备自由转运中实现数据追溯管理，同时能后期扩展中自由添加而不影响前期安装的模块；

14.5、数据传输：为保证数据采集的稳定性和可靠性，传输方式为国家医用物联网模式，数据记录存储时间≥30年；

注：下表为单品配置清单，不允许负偏离，负偏离视为无效投标。

| 序号 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜清洗工作站 | 套 | 1 |  |

01-04  LED手术无影灯  1套

1、灯头为三叶草中空设计；

★2、采用LED冷光源，灯珠≥11颗，透镜直径≥60mm；

★3、标配按键和消毒手柄两种控制方式，消毒手柄能够调节照度；【提供相关证明材料】

★4、提供吊式、墙式、移动三种安装方式；

★5、最大照度≥100KLUX，照度5档可调；

★6、照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50≥对应光斑d10的50%，即d50:d10≥50%；【提供第三方具备检测资质的检测机构出具的检测报告复印件】

7、色温恒定≥4500K；光斑直径≥180mm；

8、照明深度≥1400mm；显色指数≥96，真实还原组织色彩；

9、使用寿命≥50000h；功率≤20W；

02包产品技术要求

02-01	多功能呼吸机   3台

★1、电动电控涡轮驱动供气呼吸机，适用于成人，小儿，婴幼儿病人类型；【提供产品注册证复印件】

2、≥12英寸彩色液晶全触摸屏操作，中文界面；支持屏幕同屏显示≥4道波形；内置高能锂电池，标配一块锂电池；最多可配置≥2块电池，2块锂电池情况下供电时间≥4小时；具备漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能；

★3、提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式；

4、可升级支持12V直流电供电接口；

5、有创通气模式包括：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式，同时支持升级通气模式：双相气道正压通气；自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV 和压力调节容量控制－同步间歇指令模式PRVC-SIMV)；

★6、支持升级高级通气模式：压力释放通气APRV,智能通气模式（如自适应分钟通气AMV,自适应支持通气ASV等）；支持升级心肺复苏通气模式（如CPRV,CPR mode等）；

★7、标配无创通气模式；

★8、标配高流量氧疗，最大氧流速可达80L/min,最大氧浓度可达100%,并具有氧疗计时功能；【提供使用功能界面截图】

★9、具备智能同步技术，可提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能；

10、支持手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序、NIF、PEEPi 及PO.1测定；支持监测参数的≥72小时的趋势图、表分析；病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出；提供冻结功能，呼吸波形及呼吸环冻结后，支持通过USB接口导出保存到U盘；可升级低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值；可升级自动插管阻力补偿（ATRC)功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致；具有单位理想体重输送的潮气量（TVe/IBW)监测功能；

11、吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃),以防止交叉感染；呼气阀采用内置压差流量传感器支持高温高压蒸汽消毒（134℃)；

★12、潮气量范围不小于：20ml、2000ml；

13、呼吸频率范围不小于：1-100次／min；SIMV频率范围不小于：1-60次／min；吸／呼比：4:1-1:10；最大峰值流速：≥210L/min；吸气压力范围不小于：5--80cmH20；压力支持范围不小于：0-80cmH20；

★14、PEEP:0-50 cmH20；压力触发灵敏度：－20－0.5cmH20；流速触发灵敏度：0.5-20L/min；

15、氧浓度：21-100%；监测气道压力参数：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测；每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测；

16、潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测；呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测；波形显示：压力／时间、流速／时间、容量／时间；吸入的氧浓度的监测；具有压力／容积、流速／容积、流速／压力环3种呼吸环监测；

17、肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测；

★18、信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌监护仪，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护仪上，继而连接中央站、CIS 系统，满足科室信息化的需求，支持HL7协议；

注：下表为单品配置清单，不允许负偏离，负偏离视为无效投标。

| 序号 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机（含台车） | 套 | 1 |  |
| 2 | 氧气软管 | 套 | 1 |  |
| 3 | 成人模拟肺 | 个 | 1 |  |
| 4 | 湿化器 | 个 | 2 |  |
| 5 | 雾化器 | 个 | 2 |  |
| 6 | 一次性过滤器 | 个 | 1 |  |
| 7 | 支撑臂 | 个 | 1 |  |
| 8 | 氧疗鼻塞导管（中） | 套 | 1 |  |
| 9 | 基本附件包 | 套 | 1 |  |
| 10 | 面罩 | 个 | 1 |  |

02-02	多功能转运呼吸机   1台

（一）基本要求

1、适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持；电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源；主机重量≤11千克（不含台车）；采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280*800；中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认，具备锁屏功能；

≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上；

★2、吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（≤134℃),以防止交叉感染；

★3、呼气阀组件一体化设计可拆卸，求内置金属膜片压差流量传感器，并能高温高压蒸汽消毒（≤134℃),以防止交叉感染；

4、具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能；病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出；具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。

（二）呼吸模式及功能

1、常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气 A/C 和同步间歇指令通气SIMV(容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气 A/C 和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式；

★2、高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent 或 Bilevel),压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV(例如SIMV-PRVC)、压力释放。通气APRV,可配置智能通气模式（如自适应分钟通气AMV,自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV,CPR mode等）；

3、无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和PSV-S/T等模式；具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式；

★4、高流速氧疗功能，氧疗流速≥80L/min,并具有氧疗计时功能；

5、具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数；其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性 PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定；具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC),插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致；具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值；

（三）参数要求：潮气量：20ml-2000ml；呼吸频率：1-100次／min；SIMV频率：1-60次／min；吸/呼比：1:10-4:1；最大峰值流速：≥210L/min；吸气压力：5-80cmH20；压力支持：0-80cmH20；呼气末正压PEEP:0-50 cmH20；压力触发灵敏度：－20-0. 5cmH20；流量触发灵敏度：0. 5-20L/min；呼气触发灵敏度：Auto,1-85%；氧浓度：21-100%；压力上升时间：0-2s；吸气时间：0.1-10s（0. 2-30s DuoLevel)；

（四）监测参数要求

1、气道压力参数：呼气末正压 PEEP、气道峰压、平台压、平均压；分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比；潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW)；

2、呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率；氧浓度参数：吸入氧浓度；

肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数；其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测；

★3、屏幕显示：可配置动态肺视图，可支持≥4道波形同屏显示；

4、具备压力／容量、容量／流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图；

呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示；趋势记录：提供≥72小时的全部监测参数的趋势图、表分析；日志记录：提供≥5000条历史事件信息的记录；

（五）、报警要求：智能化分级报警、声光报警；气道压力：过高报警；呼出每分钟通气量：过高／过低报警；自主呼吸频率：过高报警；呼出潮气量：过高／过低报警；呼气末正压：过高／过低报警；吸入氧浓度：过高／过低报警；EtC02:过高／过低报警；窒息报警，时间可设置（5-60s)；智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障；电源、气源中断报警；电池低压报警；

（六）其他功能要求：具备自动漏气补偿功能；最大漏气补偿流速：≥65 L/min(成人），≥45L/min(儿童）；电源方案：提供交流和直流（12V)两种供电方式；气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式；信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌监护仪，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS 系统，满足科室信息化的需求，支持HL7协议；具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫；

注：下表为单品配置清单，不允许负偏离，负偏离视为无效投标。

| 序号 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机（含台车） | 套 | 1 |  |
| 2 | 氧气软管 | 套 | 1 |  |
| 3 | 成人模拟肺 | 个 | 1 |  |
| 4 | 湿化器 | 个 | 2 |  |
| 5 | 雾化器 | 个 | 2 |  |
| 6 | 一次性过滤器 | 个 | 1 |  |
| 7 | 支撑臂 | 个 | 1 |  |
| 8 | 氧疗鼻塞导管（中） | 套 | 1 |  |
| 9 | 基本附件包 | 套 | 1 |  |
| 10 | 面罩 | 个 | 1 |  |

注：1.参数表中“★”条款为产品重要参数，技术参数中有明确要求的按要求提供佐证材料，未做明确要求的，提供所投产品制造厂家公开发布的产品图册原件或产品说明书复印件或厂家出具的“技术白皮书”予以佐证，针对产品的证明材料须证明为厂家原厂公开发布的【如：加盖厂家公章等方式】，未按要求提供相关佐证材料或虽提供但无法佐证，自行承担被评审小组视为负偏离的风险。

2.非“★”标记参数，投标供应商须在技术、服务要求响应表中响应即可，但投标人必须如实响应，自行承担相关法律责任。

3.供应商须严格按照招标文件产品参数描述进行响应，不得曲解招标文件产品参数描述意思或以其他参数描述来响应招标文件参数，否则自行承担被评标委员会视为技术参数负偏离的风险。

4.实质性要求（如涉及）如没有佐证要求，直接在技术响应表中响应即可。

评分办法

01包评分办法

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次有效最低投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×30分。 1.根据“财库〔2020〕46号”文，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型制造企业产品，监狱企业产品及残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 |  | 共同评审 |
| 2 | 技术指标68% | 68分 | 投标产品完全符合招标文件技术要求没负偏离的得68分；每有1条“★”条款负偏扣2.5分（共26条，合计65分），每有1条非“★”条款负偏离一条扣0.1分（共30条，合计3分），扣完为止； | 按照招标文件要求提供佐证材料。 | 技术评审 |
| 3 | 节能、环境标志产品2% | 2分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得1分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章。 | 按照招标文件第二章前附表规定执行。 | 共同评审/政策性评审 |

02包评分办法

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次有效最低投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×30分。 1.根据“财库〔2020〕46号”文，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型制造企业产品，监狱企业产品及残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 |  | 共同评审 |
| 2 | 技术指标66% | 66分 | 投标产品完全符合招标文件技术要求没负偏离的得66分；每有1条“★”条款负偏扣4分（共14条，合计56分），每有1条非“★”条款负偏离一条扣0.5分（共20条，合计10分），扣完为止； | 按照招标文件要求提供佐证材料。 | 技术评审 |
| 3 | 节能、环境标志产品1% | 1分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得1分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章。 | 按照招标文件第二章前附表规定执行。 | 共同评审/政策性评审 |
| 4 | 售后服务方案3% | 3分 | 投标人根据本项目实际情况提供详细的售后服务方案，方案须包含：1.售后人员安排；2.培训计划；3.应急处理方案； 投标人提供的方案完整且符合本项目实际情况的得3分，缺少一项或某一项完全不符合项目实际情况的扣1分，某一项中每有一处不合理或明显与实际不符的扣0.5分，直至3分扣完为止，未提供的不得分；此项最多得3分。 | 提供详细的售后服务方案 | 共同评审 |

泸州市政府采购项目采购合同

（主要条款）

合同编号：（   ）

甲  方：                      （采购人）

乙  方：                      （中标/成交人）

见证方：                      （代理机构名称）

甲方委托（代理机构名称），对 （项目名称）进行采购，于  年  月   日通过（采购方式），确定乙方为 （项目名称、包号） 中标/成交人。为了保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定,经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号：项目编号。

2. 项目名称：项目名称。

3. 具体内容：                  。(详见乙方报价表)

4. 合同金额：人民币         元(大写：           )。

二、付款方式及期限

1.               。（此条为一般条款，具体以政府采购计划规定为准）

2. 乙方投标时缴纳的履约保证金，在项目全部验收合格后，甲方凭《泸州市政府采购项目验收记录》在五个工作日内以非现金形式退还（银行转账）。

三、交货时间、安装地点及交付方式

1. 交货时间：                     。

2. 安装地点：（采购文件约定地点）。

3. 交付方式：免费送货上门，并安装、调试到能正常使用。

四、履约验收

1、甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度，费用有甲方自行负担。

2、乙方提供的产品为最新生产的全新的原装正品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方响应文件承诺。

3、乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责在合同约定的交货时间内包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方，提供的产品若为原装进口产品，应在验收时提供该产品属原装进口的相关凭据。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责在合同约定的交货时间内补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、甲方按国家相关标准和本采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

(1) 验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在采购与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(2) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(3) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

6、甲方应自乙方履行完合同义务之日起10个工作日内组织验收，甲方无故逾期不进行验收工作的，视同验收合格。

五、保修条款、售后服务

乙方应严格遵守售后服务承诺，产品在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后      （时间）内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

1. 产品质保期为验收合格后      年。乙方承诺在保修期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品）。在保修期外，以最优惠的价格提供更换、维修, 供应商应保证设备安装验收后备件供应不少于8年，并不得高于市场维修价的 90 %提供该设备所需的维修零配件。

2. 提供完整的培训计划，为甲方培训1至2名系统维护、操作人员，直至能独立操作。

3. 乙方在响应文件中的其它服务承诺：

详见招标文件要求及投标文件响应。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 见证方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合响应文件承诺内容时加以指出并督促甲方追究乙方责任。

3. 甲方在合同规定期限内履行付款责任。

4. 甲方、见证方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 甲方有义务并指派专人积极配合乙方进行交货及安装调试工作。

指派人员：                   电话：

6. 乙方有权按照合同约定要求甲方及时支付相应合同款项。

7. 乙方有义务按响应文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

8、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

指派人员：                   电话：

七、违约责任

1.甲乙双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金，如因乙方原因造成的，甲方不予退还履约保证金外，并由甲方提请项目同级财政部门将其列入不良行为记录。

2、若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示项目同级财政部门（采购科/股）取消其中标资格，甲方不予退还履约保证金并由乙方向甲方支付10%的违约金，；或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，甲方不予退还履约保证金，甲方视情况在延迟交货期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金，并按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

3、乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的5%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按第七条第2款进行处理。甲方可将乙方货物交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测，检测费用负担原则参照第九条第1款。

4、乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的10%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

5、乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过1天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任，并按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分。

6、验收合格后，甲方应在合同约定的付款期限内及时支付合同款项，如因甲方原因造成付款延误的，乙方视情况在延迟付款期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和见证方、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方和见证方、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、争议

1、因货物的质量问题发生争议，由具有法定资格条件的质量技术监督机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十、合同标的减少与追加处理

1.如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关产品数量情况，经甲乙双方书面确认，报项目同级财政部门（采购科/股）审核同意后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

2.如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物或者服务的总价不得超过本合同金额的10%，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方书面确认，报项目同级财政部门（采购科/股）审核同意后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同。

3．如因在合同履行过程中有变更，甲、乙双方其中一方不同意进行变更的，经双方协商无法达成一致，导致合同无法继续履行的，视为提出变更方违约。

十一、其它事项

1、甲、乙双方约定其他事项：

（1）

（2）……

2、本合同一式四份，甲方、乙方、见证方各执一份，项目同级财政部门（采购科/股）执一份。

3、本合同自签订之日起生效。

4、本项目的采购文件、响应文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

5、其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

附：乙方报价表。

甲方（印章）：                       乙方（印章）：

甲方代表签字:                       乙方代表签字：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

开户银行：

开户账号：

见证方  （印章）：

见证方代表签字:

地址：

电话：

日    期：    年   月   日